| PARAMETR | WIELKOŚĆ | ŚREDNIA [mm] (PRECYZJA - Wz [%]) |
| --- | --- | --- |
| Signal to noise | Area 1 | 64,45 (1,06) |
|  | Area 2 | 73,52 (3,72) |
|  | Area 3 | 76,17 (2,74) |
|  | Area 4 | 74,52 (3,66) |
|  | Area 5 | 74,43 (3,08) |
| Uniformity [%] | Region of interest 1 | 92,18 (0,71) |
|  | Region of interest 2 | 97,4 (0,29) |
|  | Region of interest 3 | 97,3 (0,28) |
|  | Region of interest 4 | 97,31 (0,32) |
|  | Region of interest 5 | 97,44 (0,28) |
|  | Profile 1 | 95,09 (0,86) |
|  | Profile 2 | 95,08 (0,72) |
|  | Profile 3 | 96,61 (0,36) |
|  | Profile 4 | 96,64 (0,39) |
| Geometric distortion [mm] | Mean value | 302,35 (0,02) |
| Density - Level [HU] | Lung 450 | -498,84 (2,00) |
|  | Inner bone | 128,26 (7,93) |
|  | Cortical bone | 677,33 (1,56) |
| Contrast | Lung 450 | -31,86 (6,87) |
|  | Inner bone | 8,22 (10,95) |
|  | Cortical bone | 43,36 (8,44) |
| Spatial resolution - RES 1 [lp/cm] | LP75 | 0,51 (18,63) |
|  | LP50 | 1,01 (16,34) |
|  | LP25 | 1,32 (6,82) |
|  | LP10 | 1,48 (6,76) |
| Spatial resolution - RES 2 [lp/cm] | LP75 | 0,46 (21,74) |
|  | LP50 | 0,9 (18,89) |
|  | LP25 | 1,24 (9,27) |
|  | LP10 | 1,48 (8,78) |